## Run Information
Information |  |  | SharePoint Info
Skriptversion | v95.5 |  | Work Center | ROBAL 09
Användare | jesper.fredriksson |  | Order# | 1114387
Datum Tid | 2026-02-27 07:36 |  | SAP Batch# | 1001521383
Minitab Macro | %D12547-MTBU-SWE |  | LSP | 95102
|  |  | Material | GXMTB/RIF-ULTRA-50
CSV INFO |  |  | BBD/SLED | 2027-08-15
CSV | 2026 02 25 GXMTB RIF ULTRA #95102 Tests Summary_.csv |  | ROBAL - Actual start date/time | 2026-02-25 12:00
LSP | 95102 |  | Sample Reagent use | 1001520422
Antal tester | 211 |  | Sample Reagent P/N | 700-6052
Dublett Sample ID | N/A |  | Order quantity | 30000
Dublett Cartridge S/N | N/A |  | ROBAL - Till Packning | 28791
Använda INF/GX | Infinity-I; Infinity-III; Infinity-V; Infinity-VI; Infinity-VIII |  | IPT - Testing Finalized | 2026-02-26 15:25
Bag Numbers Tested Using Infinity: | #00-10 x211 |  | MES Order | JA
HEADER INFO
Worksheet | 2026 02 25 GXMTB RIF ULTRA 95102 Worksheet D25862.xlsx
Part No. | 700-5702 | ✓ Alla flikar matchar
Batch No(s) | 1001521383 | ✓ Alla flikar matchar
Cartridge No. (LSP) | 95102 | ✓ Alla flikar matchar
Document Number | D25862 Attachment 1 | ✓ Alla flikar matchar
Rev | BA | ✓ Alla flikar matchar
Effective | 12/09/2025 | ✓ Alla flikar matchar
Seal Test POS | 2026 02 25 GXMTB RIF ULTRA 95102 Seal Test Pos.xlsx
Document Number | D10552 | ✓ Alla flikar matchar
Rev | AU | ✓ Alla flikar matchar
Effective | 2025-07-02 | ✓ Alla flikar matchar
Seal Test NEG | 2026 02 25 GXMTB RIF ULTRA 95102 Seal Test Neg.xlsx
Document Number | D10552 | ✓ Alla flikar matchar
Rev | AU | ✓ Alla flikar matchar
Effective | 2025-07-02 | ✓ Alla flikar matchar
Länkar
SharePoint Batch | Öppna 1001521383
IPT App | LÄNK
MES Login | LÄNK
CSV Uploader | LÄNK
BMRAM | LÄNK
Agile | LÄNK
Note on A1: Generell spårbarhetsinfo samt Minitab-makro om tillgängligt.
Note on A7: Kort summering av CSV-fil
Note on B14: Visar alltid Bag Number och summerar antal tester på Infinity.
Note on A16: Hämtar header från respektive fil och reagerar på avvikande innehåll.
Note on A33: Direktlänkar till funnet "Batch Number" i SharePoint (om valt) samt diverse IPT-relaterade verktyg.

## Seal Test Info
Seal Test Information
| Neg | Pos
ROBAL | ROBAL-009 | ROBAL-009 | ✓ Match
Part Number | 700-5702 | 700-5702 | ✓ Match
Batch Number | 1001521383 | 1001521383 | ✓ Match
Cartridge Number (LSP) | 95102 | 95102 | ✓ Match
PO Number | 1114387 | 1114387 | ✓ Match
Assay Family | MTB | MTB | ✓ Match
Weight Loss Spec | 100 | 100 | ✓ Match
Balance ID Number | 003070, SCLSYS04 | SCLSYS03, SCLSYS05 | NEG ✓ Match / POS ✓ Match
Balance Cal Due Date | Feb-27 | Feb-27 | NEG ✓ Match / POS ✓ Match
Vacuum Oven ID Number | 003478 | 003346, 003587 | NEG ✓ Match / POS ✓ Match
Vacuum Oven Cal Due Date | Jun-26 | Jun-26 | NEG ✓ Match / POS ✓ Match
Timer ID Number | Nr. 18, Nr. 19 | Nr. 20, Nr. 21 | NEG ✓ Match / POS ✓ Match
Timer Cal Due Date | Mar-26 | Mar-26 | NEG ✓ Match / POS ✓ Match
Name of Tester
| Afnan Vijitraphongsa | Bianca Andersson
| Daniel Castro | Katarina Ilic
| Ioanna Kasta | Kaveh Feyzabi
| Leila Hussein | Lina Skantz
| Marina Ahmadi | Mahdi Hussein
| Muna Ali Hussein | Marina Ahmadi
| Niklas Kavathatzopoulos | Merna Asfar
| Vladimir Milacic | N/A
Print Full Name, Sign, and Date
| Neg | Pos
| Jesper Fredrikson, JESP, 2099 09 09 | Jesper Fredrikson, JESP, 2099 09 09 | ✓ Match

## STF Summary
Inga STF hittades!

## Utrustningslista
In Process Testing |  |  |  |  | Kontroll och kalibrering
Senast uppdaterad: 20260224/JESP |  |  |  |  | Utförd av Cepheid |  |  | Utförd av externt företag
Utrusningens namn: | Asset Type: | Asset ID/BMRAM ID: | Modell/serienr. | Serial # | Rum: | Nästa kontroll | Frekvens | Nästa kontroll | Frekvens
GeneXpert / Infinity
GeneXpert XVI - 16 Sites (Dell Computer), GX1 | GX16 Instrument | 000199 | GX16 Instrument | 802598 | Positivt labb 5.575 | 2026-03-26 | 2 gång/år | N/A | N/A
GeneXpert XVI - 16 Sites (Dell Computer), GX2 | GX16 Instrument | 000368 | GX16 Instrument | 802624 | Positivt labb 5.575 | 2026-03-26 | 2 gång/år | N/A | N/A
GeneXpert XVI - 16 Sites (Dell Computer), GX3 | GX16 Instrument | 000369 | GX16 Instrument | 802685 | Positivt labb 5.575 | 2026-03-26 | 2 gång/år | N/A | N/A
GeneXpert XVI - 16 Sites (Dell Computor), GX-7 | GX16 Instrument | 003474 | GX16 Instrument | 110012274 | Positivt labb 5.575 | 2026-03-26 | 2 gång/år | N/A | N/A
Infinity-I | Genexpert Infinity-80 | 000375 | Infinity-80 | 802069 | Positivt labb 5.575 | 2026-06-01 | 2 gång/år | N/A | N/A
Infinity-III | Genexpert Infinity-80 | 001163 | Infinity-80 | 807363 | Positivt labb 5.575 | 2026-04-26 | 2 gång/år | N/A | N/A
Infinity-V | Genexpert Infinity-80 | 002593 | Genexpert Infinity-80 | 839032 | Positivt labb 5.575 | 2026-07-01 | 2 gång/år | N/A | N/A
Infinity-VI | Genexpert Infinity-80 | 002796 | Genexpert Infinity-80 | 847922 | Negativt labb 5.409 | 2026-05-25 | 2 gång/år | N/A | N/A
Infinity-VIII | Genexpert Infinity-80 | 003066 | GeneXpert Infinity-80, PN 900-0503R | 803094 | Negativt labb 5.409 | 2026-07-01 | 2 gång/år | N/A | N/A
GeneXpert XVI - 16 Sites (Dell Computor), GX5 | GX16 Instrument | 003081 | GX16 Instrument | 110012284 | Negativt labb 5.409 | 2026-04-25 | 2 gång/år | N/A | N/A
GeneXpert XVI - 16 Sites (Dell Computor), GX6 | GX16 Instrument | 003082 | GX16 Instrument | 110012293 | Negativt labb 5.409 | 2026-04-25 | 2 gång/år | N/A | N/A
Sealtest
003478 | Vakuumugn | 003478 | VD56 + pump S/N 234346 | 20230000019821 | Negativt labb 5.409 | N/A | N/A | 2026-06-01 | 1 gg/år
003298 | Vakuumugn | 003298 | VD56 + pump S/N 100603504-100556308 | 20230000003912 | Negativt labb 5.409 | N/A | N/A | 2026-06-01 | 1 gg/år
003587 | Vakuumugn | 003587 | VD56 + pump S/N 233829 | 13-05094 | Positivt lab 5.576 | N/A | N/A | 2026-06-01 | 1 gg/år
003346 | Vakuumugn | 003346 | VD56 + pump S/N 234348 | 20230000019820 | Positivt lab 5.576 | N/A | N/A | 2026-06-01 | 1 gg/år
003070 | Våg | 003070 | XSR104 | C214830934 | Negativt labb 5.409 | N/A | N/A | 2027-02-01 | 1 gg/år
SCLSYS04 | Våg | SWE-SCLSYS01-SCALE01 | XS104 / 850-0305 | B838450100 | Negativt labb 5.409 | N/A | N/A | 2027-02-01 | 1 gg/år
SCLSYS03 | Våg | SWE-SCLSYS03-SCALE01 | XS104 / 850-0627 | B838450099 | Positivt lab 5.576 | N/A | N/A | 2027-02-01 | 1 gg/år
SCLSYS05 | Våg | SWE-SCLSYS04-SCALE01 | XSR104 |  | Positivt lab 5.576 | N/A | N/A | 2027-02-01 | 1 gg/år
Timer Nr. 18 | Timer | 003753 | EU 609-0206 | E2423931 | Negativt labb 5.409 | Mar-26 | Timers byts ut efter att kalibreringsdatum utgått | N/A | N/A
Timer Nr. 19 | Timer | 003754 | EU 609-0206 | E2423935 | Negativt labb 5.409 | Mar-26 |  | N/A | N/A
Timer Nr. 20 | Timer | 003755 | EU 609-0206 | D2421658 | Positivt lab 5.576 | Mar-26 | Timers byts ut efter att kalibreringsdatum utgått | N/A | N/A
Timer Nr. 21 | Timer | 003756 | EU 609-0206 | D2421660 | Positivt lab 5.576 | Mar-26 |  | N/A | N/A
Pippeter
Multipette® nr. 13 | Multipette | 001361 | Multipette stream E3 | G42574F | Positivt lab 5.576 | 2026-03-26 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Multipette® nr. 17 | Multipette | 002077 | Multipette E3 | M37056H | Positivt lab 5.576 | 2026-04-01 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Multipette® nr. 18 | Multipette | 002112 | Eppendorf Multipette ® E3x | L50185H | Positivt lab 5.576 | 2026-03-01 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Multipette® nr. 19 | Multipette | 002114 | Eppendorf Multipette ® E3x | L50216H | Positivt lab 5.576 | 2026-03-01 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Multipette® nr. 20 | Multipette | 002538 | Multipette E3 | Q21180I | Positivt lab 5.576 | 2026-03-01 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Multipette® nr. 21 | Multipette | 002539 | Multipette E3 | Q21012I | Positivt lab 5.576 | 2026-03-01 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Multipette® nr. 22 | Multipette | 003064 | Eppendorf Multipette E3 | G16044L | Positivt lab 5.576 | 2026-04-26 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Multipette® nr. 34 | Multipette | 003077 | Multipette stream E3 | J17233L | Positivt lab 5.576 | 2026-05-25 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Multipette® nr. 31 | Multipette | 003056 | Eppendorf Multipette E3 | K46056K | Negativt labb 5.409 | 2026-04-26 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Multipette® nr. 32 | Multipette | 003057 | Eppendorf Multipette E3 | K46102K | Negativt labb 5.409 | 2026-04-26 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Multipette® nr. 33 | Multipette | 003065 | Eppendorf Multipette E3 | G16092L | Negativt labb 5.409 | 2026-04-26 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Multipette® nr. 35 | Multipette | 003078 | Multipette stream E3 | J17307L | Negativt labb 5.409 | 2026-05-26 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Multipette® nr. 36 | Multipette | 003079 | Multipette stream E3 | J17321L | Negativt labb 5.409 | 2026-02-25 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Finnpipette F1 Nr.3 20-200µl | Finnpipette | 000466 | F1 20-200uL nr 3 | HJ04851 | Positivt lab 5.576 | 2026-04-26 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Finnpipette F3 Nr 4 100-1000µl | Finnpipette | 002393 | 100-1000 ul Nr 4 | QH72852 | Positivt lab 5.576 | 2026-03-01 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Finnpipette Nr 6 20-200µl | Finnpipette | 002666 | 20-200 ul | K45707I | Negativt labb 5.409 | 2026-02-25 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Finnpipette F3 Nr 7 100-1000µl | Finnpipette | 003126 | Research plus 1-channel | L19743I | Negativt labb 5.409 | 2026-02-25 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Finnpipette F3 Nr 23 100-1000µl | Finnpipette | 003007 | Finnpipette F3 100-1000 ul | SH92611 | Negativt labb 5.409 | 2026-03-26 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Finnpipette F3 Nr 24 100-1000µl | Finnpipette | 003006 | Finnpipette F3 100-1000 ul | SH92610 | Positivt lab 5.576 | 2026-03-01 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Finnpipette Nr 25 20-200µl | Finnpipette | 002109 | Eppendorf Research® Plus 1-channel | Q42723G | Positivt lab 5.576 | 2026-03-01 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Finnpipette Nr 26 2-20 µl | Finnpipette | 002111 | Eppendorf Research® Plus 1-channel | Q45392G | Positivt lab 5.576 | 2026-03-01 | 1gång/3mån | N/A | N/A
Övrigt
Referensvikt 1 g 003229 | Vikt | 003229 | 158397 - 1g OIML Class: E2 | C123934096 | Negativt labb 5.409 | N/A | N/A | 2025-02-01 | 1 gg/år
Referensvikt 100 g (E2)003246 | Vikt | 003246 | ZG6L (E2) | S2301067 | Negativt labb 5.409 | N/A | N/A | 2025-02-01 | 1 gg/år
Referensvikt 100g 000519 | Vikt | 000519 | NA | 12828038 | Positivt lab 5.576 | N/A | N/A | 2025-02-01 | 1 gg/år
Referensvikt 1g 002937 | Vikt | 002937 | Item number 158397 | C123934097 | Positivt lab 5.576 | N/A | N/A | 2025-02-01 | 1 gg/år
LAF 1 | LAF-bänk | 003055 | ScanLaf Mars 1200 Labogen Class 2 cabinet | 2224686 | Negativt labb 5.409 | N/A | N/A |  | 1 gg/år
LAF 2 | LAF-bänk | 003059 | ScanLaf Mars 1200 Labogen Class 2 cabinet | 2224687 | Negativt labb 5.409 | N/A | N/A |  | 1 gg/år
LAF 3 | LAF-bänk | 003060 | ScanLaf Mars 1200 Labogen Class 2 cabinet | 2224688 | Negativt labb 5.409 | N/A | N/A |  | 1 gg/år
LAF 3 | LAF-bänk | 000412 | Mars 1200 | L.04110289 | Positivt lab 5.576 | N/A | N/A |  | 1 gg/år
LAF 5 | LAF-bänk | 001747 | Mars Premium 1200 | L.11150043 | Positivt lab 5.576 | N/A | N/A |  | 1 gg/år
LAF 4 | LAF-bänk | 002441 | Cabinet Biosafety Biovanguard | G19118701-01 | Positivt lab 5.576 | N/A | N/A |  | 1 gg/år
LAF 2 | LAF-bänk | 002897 | Esco | 2015-99627 | Positivt lab 5.576 | N/A | N/A |  | 1 gg/år
FQC LAF | LAF-bänk | 002898 | ESCO | 2015-99629 | Positivt lab 5.576 | N/A | N/A |  | 1 gg/år
003407 | VBA Venting Fixture | 003407 | 700-8285 | N/A | Positivt lab 5.576 | N/A | N/A | N/A | N/A
003406 | VBA Venting Fixture | 003406 | 700-8285 | N/A | Negativt labb 5.409 | N/A | N/A | N/A | N/A
003303 | Diskmaskin | 003303 | GW0160 | 2.8604e+19 | Positivt labb 5.575 | N/A | N/A | N/A | N/A
003045 | Diskmaskin | 003045 | GW0160 | 2.8604e+19 | Negativt labb 5.409 | N/A | N/A | N/A | N/A
Ugn+pump - används ej
000405 | Vakuumugn | 000405 | VD53 | 11-04137 | Korridor | N/A | N/A | 2025-06-01 | 1 gg/år
000408 | Vakuumugn | 000408 | VD53 | 13-05094 | Positivt lab 5.576 | N/A | N/A | 2025-06-01 | 1 gg/år
000407 | Pump
000409 | Pump
002289 | Vakuumugn |  | VD53
002333 | Pump
Timer Nr. 22 | Timer | 003757 | EU 609-0206 | D2421661 | Negativt labb 5.409 | Mar-26 | Timers byts ut efter att kalibreringsdatum utgått | N/A | N/A
Timer Nr. 23 | Timer | 003758 | EU 609-0206 | E2423934 | Positivt lab 5.576 | Mar-26 | Timers byts ut efter att kalibreringsdatum utgått | N/A | N/A

## MTB ULTRA
MTB ULTRA
P/N | Artikel | Lotnr. | Utgångsdatum | Förvaringsplats | Antal i lager | Senast inventering | SIGN
001-1923 | INTROL TB1081MDR2 | B27FEB25A | 2027-02-28 | IPT kylskåp | 5 Lådor | 2025-11-28 | JESP
001-1923 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
001-1923 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
001-1923 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
P/N | Artikel | Lotnr. | Utgångsdatum | Förvaringsplats | Antal i lager | Senast inventering | SIGN
001-1968 | INTROL TBWT-04 MTB Ultra | B01NOV24B | 2026-11-30 | IPT kylskåp | 5.5 lådor | 2025-11-24 | ELS
001-1968 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
001-1968 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
001-1968 |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
MTB - TET ¦ 500-0995
P/N 500-0995 MTB TET Buffer (exp 6 mån) 500-0995, BUFFER, TET, 50_0.1_0.1
Lotnummer |  |  | Utgångsdatum |  | Volym, L | Senast inventering | SIGN
1001510545 |  |  | 2026-05-14 |  | 25L | 2025-11-21 | ELS
1001517370 |  |  | 2026-07-13 |  | 22L | 2026-02-06 | ELS
1001503562 |  |  | 2026-03-30 |  | 10L | 2025-11-24 | vdao
1001518066 |  |  | 2026-07-17 |  | 8L | 2026-02-06 | ELS
MTB - SR ¦ 500-2608
P/N 500-2608 MTB SR (exp 4 mån) 500-2608, IPT BULK REAGENT, SAMPLE TREATMENT, MTB
Lotnummer |  |  | Utgångsdatum |  | Volym, L | Senast inventering | SIGN
1001508989 |  |  | 2026-03-06 |  | 50L | 2025-11-21 | ELS
1001515809 |  |  | 2026-04-30 |  | 50L | 2026-02-17 | ELS
N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A
N/A |  |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A

## QC Summary
QC Summary
Övergripande data | [7 empty] | Använda INF/GX
Totalt tester | 209 | Assay | Xpert MTB-RIF Ultra | Assay Version | 4 | Reagent Lot | 95102 | Infinity-I | Infinity-III | Infinity-V | Infinity-VI | Infinity-VIII
[8 empty] | Jun-26 | Apr-26 | Jul-26 | May-26 | Jul-26
Resultat Avvikelser
✓ Godkända (OK) | 207
⚠ Minor Functional | 2
⚠ Minor Functional (Visual) | 1
STF + Övrigt
Ersättningar (A/AA/AAA) | 2
CSV avvikelselista - 6 rader
Sample ID | Error Code | Avvikelse | Notering | Förväntat X/+ | Cartridge S/N | Module S/N | Förväntad Test Type | Status | Error Type | Ersätts? | Max Pressure (PSI) | Test Result | Error
B27FEB25A_09_1_15A+ |  | OK | Ers. A1 | OK | 932463898 | 220007727 | OK | Done |  |  | 19.7 | MTB DETECTED LOW;RIF Resistance DETECTED
B27FEB25A_10_1_15+ | 5002 | Minor Functional |  | OK | 932528796 | 210099158 | OK | Done | Curve Fit Error | Nej | 21.1 | INVALID | Error 5002: Failed to verify valid amplification curve for analyte [rpoB3]. The shape factor of 0.7 was below the minimum of 1.5
NEG_01_0_05X | 5007 | Minor Functional |  | OK | 932393905 | 210075587 | OK | Aborted | Probe Check Low | Nej | 24.1 | ERROR | Error 5007: [QC1] probe check failed. Probe check value of 43 for reading number 2 was below the minimum of 50
NEG_02_0_06A+ |  | OK | Ers. A1 | OK | 932400838 | 210016957 | OK | Done |  |  | 22.1 | MTB NOT DETECTED
NEG_09_0_05X |  | OK | Fel suffix | + | 932463610 | 210084669 | OK | Done |  |  | 18.7 | MTB NOT DETECTED
NEG_09_0_09+ |  | OK | Fel suffix | X | 932462903 | 210013996 | OK | Done |  |  | 21 | MTB NOT DETECTED
Data Summary
Sample ID | Failure Check | Comment (drop-down menu available)
04_1_11X | Minor Functional (Visual) | loose prefilter